Московский Энергетический  Институт

(Технический Университет)

Кафедра

ТЭВН

# Курсовой проект

по курсу «Мощная импульсная электроэнергетика и электрофизика»

«Установка для измерения характеристик частичных разрядов в изоляционных конструкциях до 100 кВ (проект модернизации)»

Студент:

Группа

Преподаватели:                                                                                 Кужекин И.П.

Пинталь Ю.С.

К защите допущен

«__»________2001

подпись_________

2001

# Задание на выполнение курсовой работы

студенту гр. _____________.

Установка для измерения характеристик частичных разрядов в изоляционных конструкциях до 100 кВ (проект модернизации).

- Назначение и технические требования к модернизируемой установке.

- Высоковольтная часть установки.

- Измерительная часть установки.

Руководитель:				  				    Пинталь Ю.С.

15.03.2001

- Назначение и технические требования к модернизируемой установке.

Установка УИЧР-100 (в дальнейшем – «установка») предназначена для испытания изоляционных материалов и моделей изоляции электрического оборудования (трансформаторов, конденсаторов, вводов изоляторов и т.п.) переменным напряжением промышленной частоты с измерением возникающих в изоляции в процессе испытаний частичных разрядов.

Эксплуатация установки допускается в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +5С до +40С;

- относительная влажность воздуха до 95% при температуре +30С;

- атмосферное давление 750 мм. рт. ст.  30 мм. рт. ст.

- напряжение питающей  сети 220В  22В частотой 50 Гц  0,5 Гц;

- нормальной температурой считается температура окружающего воздуха 20 С  5 С.

Технические требования к модернизируемой установке:

К высоковольтной части:

- наибольшее испытательное напряжение – 100 кВ;

- максимальная допустимая емкость испытуемого объекта – 5·103 пФ;

- отсутствие помех.

К измерительной части:

- автоматизированность процесса регистрации импульсов напряжения;

- уменьшение входной емкости измерительной схемы;

- возможность подключения к ПЭВМ;

- возможность математической и статистической обработки сигнала.

- Высоковольтная часть установки.

  - Описание нынедействующей высоковольтной части установки.

Установка УИЧР-100 содержит следующие элементы:

- испытательный трансформатор ТИ типа ИОМ-100/25;

- основной регулировочный автотрансформатор ТР2 типа АОСК-25/0,5;

- дополнительные регулировочный автотрансформатор ТР1 типа

АОСК-10/0,5;

- конденсатор фильтра СФ (СФ = 0,01 мкФ);

- два резистора фильтра (водяных) RФ1, RФ2 (RФ1 = 30 кОм, RФ2 = 10 кОм);

- конденсатор связи С0 (С0 = 210 пФ);

- защитный резистор Rз (Rз = 10 кОм);

- ошиновка объекта испытаний;

- пульт управления;

- распределительный щит напряжения промышленной частоты;

- измеритель высокого напряжения;

- измеритель частичных разрядов ИЧР-3;

- дополнительные измерительные приборы.

Все элементы установки, кроме №№ 3, 9, 10, 12, 13 установлены на испытательном поле, площадью 3  4 м2, огороженном металлической сеткой высотой 2,5 м. Также установка оснащена устройством электромеханической блокировки и сигнализации.

Принцип действия установки УИЧР-100 поясняется принципиальной схемой, представленной на рис.1.

Напряжение питающей сети 220 В промышленной частоты через два регулировочных автотрансформатора ТР1 и ТР2 подается на первичную обмотку источника высокого напряжения – испытательный трансформатор ТИ.  Высокое напряжение со ввода ВН ТИ через Т - образный RC фильтр, состоящий из двух водяных резисторов RФ1, RФ2 и нестандартного конденсатора СФ подается на

<Вставка: Рис. 1 – Схема установки УИЧР-100>

конденсатор связи С0 и объект испытаний. Защитный резистор RЗ включен в ветвь заземления конденсатора связи С0 и высоковольтным экранированным кабелем соединен с измерителем частичных разрядов.

Источником высокого напряжения установки является испытательный однофазный масляный трансформатор ТИ типа ИОМ-100/25. Полное напряжение вторичной обмотки – 100 кВ, полная мощность трансформатора – 25 кВА. Регулирование высокого напряжения установки осуществляется со стороны обмотки НН этого трансформатора.

Основным регулятором напряжения является автотрансформатор однофазный сухой ТР2 типа АОСК-25/0,5, дополнительным – автотрансформатор ТР1 типа АОСК-10/0,5, соответственно на полную мощность 25 и 10 кВА.

Ввод ВН испытательного трансформатора ТИ и верхние фланцы конденсаторов фильтра и связи оснащены противокоронными экранами, которые защищают от короны также выводы водяных резисторов фильтра. Подвод ВН к объекту испытаний также выполнен некоронирующей ошиновкой.

Конденсатором фильтра установки является опытный конденсатор СФ с бумажно-масляной изоляцией в фарфоровом корпусе. Рабочее напряжение конденсатора фильтра – 100 кВ, емкость конденсатора – 0,01 мкФ.

Конденсатором связи установки С0 являются два последовательно соединенных конденсатора типа ДМВ-50-0,0004. Рабочее напряжение каждого конденсатора – 50 кВ, емкость – 400 пФ (общая емкость конденсатора связи составляет 200 пФ).

Резисторами фильтра установки являются водяные резисторы в стеклянных цилиндрах Ø 70 мм. Сопротивление резистора RФ1 составляет приблизительно   30 кОм, сопротивление резистора RФ2 составляет приблизительно 10 кОм.

Защитный резистор RЗ типа ПЭВ-50-10 кОм включен между нижним фланцем конденсатора связи и контуром заземления установки; он предназначен для защиты измерительного резистора, установленного в измерителе частичных разрядов.

Основным измерителем частичных разрядов установки является прибор ИЧР-3 (разработка ВЭИ). В качестве дополнительных приборов могут применяться стандартные осциллографы, электронные вольтметры, самописцы, счетчики импульсов, анализаторы и т.п.

Контроль испытательного напряжения установки осуществляется электростатическим вольтметром В типа С-96 или С-100, подключенным к ошиновке ВН. Дополнительный контроль испытательного напряжения установки осуществляется также прибором, включенным в обмотку НН испытательного трансформатора, установленным на пульте управления установки.

  - Предложения по модернизации.

Согласно требованиям, предъявленным к модернизируемой установке, максимальная емкость испытуемого объекта должна быть 103 пФ. Отсюда требуемая мощность испытательного трансформатора:

Q=W⋅C⋅U2=314⋅5⋅103⋅10−12⋅1052=15,7(кВА)

Трансформатор, имеющийся в схеме на данный момент (см п.2.1.) способен обеспечить вышеуказанную мощность. Однако рекомендуется его заменить в связи с тем, что при напряжениях UИСП ≥ 35 кВ начинается коронирование в местах соединения выводов с баком трансформатора, которое является источником электромагнитных и акустических помех. Новый испытательный трансформатор может быть заказан на ОАО «Холдинговая компания «Электрозавод» (табл. 1, строка 5).

<Вставка: сравнительная таблица трансформаторов ХК «Электрозавод»>

- Измерительная часть установки.

  - Общие сведения.

В ВЭИ разработаны комплексная схема и методика измерений интегральных характеристик частичных разрядов (ЧР), которые отражают энергетическую картину процессов и приобретают все большее значение при оценке воздействия ЧР на электрическую изоляцию. К интегральным характеристикам ЧР относятся средний ток ЧР I и мощность Р:

I=1Tiqi   ;   P=1Tiqi⋅Ui ,

где Т – интервал времени; qi – кажущиеся заряды ЧР в интервале Т; Ui – напряжения на объекте в моменты соответствующих разрядов.

Среднему току и мощности ЧР соответствуют суммарный заряд Q и энергия W за интервал Т:

Q=iqi   ;   W=iqi⋅Ui

Средний ток ЧР I измеряется приборами, показания которых пропорциональны среднему значению импульсов тока. При соответствующей градуировке такой прибор непосредственно определяет значение среднего тока в данный момент времени. Другой принцип измерения среднего тока основан на измерении и суммировании кажущихся зарядов qi, т.е. на измерении суммарного заряда Q за промежуток времени Т с последующим определением среднего тока как отношения этих величин. Значение среднего тока в этом случае является усредненным за интервал времени Т.

Мощность разрядов P может быть измерена устройством, одновременно фиксирующим кажущиеся заряды qi и соответствующие им напряжения Ui. Кроме того, оно должно измерять и суммировать произведения этих величин. Если напряжения Ui приблизительно одинаковы или могут быть охарактеризованы некоторым средним значением Up, то измерения мощности существенно упрощаются и сводятся к раздельному измерению среднего тока (или суммарного заряда) и напряжения. Значение мощности при этом будет средним за интервал времени Т.

  - Описание нынедействующей измерительной части установки.

Измерительная схема, созданная для регистрации и измерения ЧР, показана на рис.2. В качестве измерительного элемента использован собственный резистор сопротивлением 1 кОм прибора ИЧР-3 в ветви заземления соединительного конденсатора СС. Дополнительно для измерения мгновенных значений напряжений в схему введен резистивный делитель RД1-RД2.

Рис.2. Измерительная схема установки УИЧР-100

Основным прибором в измерительной схеме является измеритель ЧР – ИЧР-3, обеспечивающий усиление импульсов и выдачу сигналов в измерительные каналы. Один канал состоит из измерителя ИЧР-3, фотокомпенсационного усилителя Ф115/A1 с малым входным сопротивлением и самопишущего ампервольтметра Н-392, имеющего протяжно-ленточное и стрелочное отсчетные устройства. Второй канал образуют ИЧР-3, согласованный с ним многоканальный амплитудный анализатор импульсов АИ-1024-95 и цифровое печатающее устройство УВЦ2-95. Третий канал состоит из ИЧР-3, осциллографа с памятью С8-13 для наблюдения момента и фазы возникновения ЧР, зоны их размещения на синусоиде частотой 50 Гц и измерения мгновенных значений напряжения в зоне размещения импульсов. Приложенное к объекту напряжение подается на вход осциллографа от  RД1-RД2. Градуировка осуществляется с помощью электростатического вольтметра С96. Импульсы ЧР подаются на вход осциллографа с выхода ИЧР-3.

При измерениях интегральных характеристик первым измерительным каналом схему следует проградуировать в соответствии с ГОСТ 20074-83, причем градуировочные импульсы должны быть идентичны или близки по форме к импульсам ЧР. Шкала Н-392 градуируется в единицах тока I0 или определяется градуировочный коэффициент по току К1.  При последующих измерениях значения среднего тока, которые соответствуют данному моменту времени, определяются непосредственно по показаниям прибора или подсчитываются с помощью коэффициента К1. При необходимости, значения среднего тока записываются на ленту самописца, откуда можно определить усредненное значение среднего тока за любой интервал времени. При измерениях вторым измерительным каналом интегральные характеристики определяются из амплитудного спектра импульсов ЧР, т.е. распределения количества импульсов по кажущимся зарядам.

  - Предложения по модернизации.

Для реализации требований автоматизированности процесса регистрации импульсов и возможности математической и статистической обработки сигнала рекомендуется заменить аналоговый осциллограф С8-13 на цифровой, например, Hewlett Packard Agilent Technologies Infinium 54820.

Поступающий на вход цифрового осциллографа сигнал «разбивается» на отдельные точки по шкале времени, каждой точке соответствует значение измеряемого кажущегося заряда частичного разряда. Таким образом, в памяти осциллографа образуется матрица данных (массив), которую с помощью специальных функций можно математически и статистически обработать. Максимальная длина записи – 32 тысячи точек, которые могут быть сохранены на жестком диске или дискетах объемом до 120 Мб. Также имеется возможность сохранения отображений сигнала с экрана (скриншоты) в различных графических форматах (BMP, TIF, GIF, PCX), а данные о сигнале записываются в ASCII или в Excel форматах.

Цифровой осциллограф также обладает другими преимуществами по сравнению с аналоговыми:

  - высокая точность измерения;

  - широкая полоса пропускания;

  - возможность «замораживания» сигнала;

  - яркий, хорошо сфокусированный экран на любой скорости развертки;

  - возможность отображения импульсных помех;

  - автоматические средства измерения параметров сигнала;

  - встроенный в осциллограф генератор прямоугольных импульсов позволяет проводить градуировку установки УИЧР-100 без подключения внешнего генератора;

  - возможность подключения к компьютеру и принтеру;

  - средства самодиагностики и калибровки.

Не менее важной задачей модернизации является снижение входной емкости (Свх) измерительного устройства, которая значительным образом влияет на измеряемый сигнал:

ΔU=qCX+CВХ+СХ⋅СВХСС     , где

q – кажущийся заряд частичного разряда;

Сх – емкость объекта испытаний;

Свх – входная емкость измерительного устройства;

Сс – емкость конденсатора связи.

Входная емкость измерительного устройства состоит из емкостей элементов, входящих в измерительную схему и влияющих на измеряемый сигнал. В частности, емкость измерительной схемы суммируется из емкостей защитного разрядника, паразитных емкостей схемы, емкости осциллографа и др. Но основной вклад в Свх вносит емкость измерительного кабеля, которая составляет  100 ÷ 150 пФ/м в зависимости от типа кабеля. Поэтому сократив длину кабеля до  минимально возможного значения можно существенно снизить значение Свх.

Если путем сокращения длины измерительного кабеля снизить входную емкость измерительного устройства не удалось, то имеет смысл вставить в схему дополнительный элемент – разделительный усилитель, который отделит «полезный» сигнал от помех и усилит его до требуемого значения.

Выводы

Таким образом, заменив технически устаревший осциллограф С8-13 на современный цифровой можно добиться существенного упрощения процедуры регистрации, измерения и статистической обработки характеристик частичных разрядов. Заменив существующий трансформатор ИОМ -100/25 на новый можно исключить помехи от коронного разряда, тем самым повысив точность измерения. Повысить точность измерений также можно по возможности уменьшив длину измерительного кабеля или добавив в схему дополнительный элемент – разделительный усилитель.